化学实验室设备配置清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | - 1.规格：2400mm±3×700mm±3×850mm±3。 - 2.产品结构：铝木框架结构，一体化台面。演示台靠窗一侧为水盆(台面下安装)及三联水嘴，设有柜门，中间为演示台面，台面下抽屉内装教师电源并设有交流插座。右侧设置单开门存储柜，可放置视频展台等物品，用时拉出，用后推入演示台内关好，使用 - 3.主要材料： ①台面材料：采用实芯理化板。台面颜色：墨绿色。板材厚度≥l2.7mm±0.2，边缘加厚至25.4±0.3mm。台上左右和后三面安装50mm±1高的挡水板；台正面长边镂銧成圆弧形，打磨抛光。 ②柜体框架：实验台专用铝合金型材。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。结构部件表面经环氧树脂喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 ③柜体板材：采用符合国家标准的El级环保型16mm±1三聚氰胺双贴面刨花板，断面用1.2mm±0.2厚PVC封边做防水处理。 ④柜体脚垫：直径≥10mm±0.2的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成型的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。 ⑤连接扣件：ABS专用铝合金连接件，ABS板式家具专用连接件。 ⑥柜门铰链：采用优质标准家具式铰链，壁厚1.5mm±0.2，防腐、承重耐用。 ⑦采用优质消声三节滑轨，型号：ZM-4518C，材质：冷轧钢，颜色：白色，产品宽度：45mm±2，承重：45KG/18厚度;1.2mm±0.1×1.2mm±0.1×1.5mm±0.1，类型：缓冲 阻尼 液压轨道，规格：10-24寸，功能作用：在尾部设计了反弹器、起到缓冲反弹自锁作用、轻轻推动抽屉自动弹开。 ⑧封边：板材外露截面采用1.2mm±0.1厚优质PVC条、热熔方式封边。 - 4.工艺要求：铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。台体外形美观、结构牢固，经久耐用。台面：采用国内12.7mm±0.2厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm±0.2，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于如下要求：A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于122项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 - B、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. - C、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 D、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 E、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 F、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。 ★（化学实验桌性能及质量标准有国家标准、教育标准，响应人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，以备查验）。 | 张 | 2 |
| 2 | 学生实验台 | - 1.规格：2800mm×600mm×760mm - 2.产品结构和功能：铝木框架结构，一体化台面，每两个学生之间设有实验光源，每张台中间为水封式水盆及三联高压水嘴，设置活动检修门，便于维护。台面下设置桌斗，在每个实验台的左右桌斗中间位置，各安装一套二位万用6孔电插座，其电源线隐蔽在实验台内部。 - 3.主要材料：同教师演示台 - 4.工艺要求：同教师演示台 | 台 | 24 |
| 3 | 教师椅 | 低背、带扶手，座高43cm-40cm可调；一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。黑色PU饰面，五脚气动升降，带万向轮。 | 张 | 2 |
| 4 | 学生凳 | ABS凳面，三脚钢凳，焊接牢固，不可升降，经久耐用。 | 把 | 96 |
| 5 | 台式单口紧急洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 副 | 2 |
| 6 | 实验水盆（水封式） | 规格：410×310洗涤盆：PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞。 | 套 | 26 |
| 7 | 三联水嘴 | 规格：高压、鹅颈,三联水嘴：材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈。 | 套 | 26 |
| 8 | 教师电源控制台 | 抽屉式安全电源，功能要求： ①提供两个二位万用6孔电插座，有0-250V交流电压表头以显示输入的220V交流电压数值；四个空气开关，每路20A组成，分4路控制学生桌的供电；有漏电保护器，动作电流不大于30mA；具备限压、漏电及过载保护功能。②氖灯显示，总电源开关及四个空气开关供电指示，指示灯亮表示交流220V给学生桌，指示灯灭说明该路保险丝有问题或空气开关有问题。③电源性能应符合《IY0374.200z》中的相关要求。 | 套 | 2 |
| 9 | 学生台交直流 电源盒 | 交流220V到桌,安装二位万用6孔供电插座,并装有防水防尘保护罩.学生电源被教师控制及锁定后,不能被操作。 | 只 | 48 |
| 10 | 实验室交直流 供电系统 | 教师、学生220V交流电，均由教师主控。采用国标2.5mm铜芯线。不包含配电箱的制作及安装。 | 间 | 2 |
| 11 | 实验室排水系统 | 排水管选用加厚φ50mmPVC塑料管为主要材料，给、排水管采用专用PVC胶联接，均安装在地下，给、排水顺畅，不易堵塞，便于维护。 废水排放前先进入业主二级污水处理池进行中和处理，然后再排放。符合国家GB3838-88V类水质标准规定值。 | 间 | 2 |
| 12 | 实验室供水系统 | 在指定处设有给水控制器对全室供水系统进行控制。给水管选用φ25mm高级PPC-U管。 | 间 | 2 |
| 13 | 设备安装调试 | 实验室设备整体安装 | 间 | 2 |
| 14 | 垃圾外运 | 原旧两实验室拆除，清理场地，垃圾外运。 | 项 | 1 |

产品样图

- 1.教师演示台

- 2.学生实验台

3.教师椅

4.学生凳

- 5.台式单口紧急洗眼器

6.实验水盆（水封式）

7.三联水嘴

8.教师电源控制台

9.学生台交直流电源盒电源盒

10.实验室交直流供电系统

- 11.实验室排水系统

12.实验室供水系统

三、产品效果图